SPETTROMETRI  A SERIE DI DIODI SURWIT VIS serie 3000

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE  DEL MODULO OTTICO E DEL SOFTWARE  SURWIT SPECTRA PRO

Cosa serve:

un PC desk top o laptop con almeno una porta USB libera (controllare che non siano attivate nel PC le procedure di power safe che potrebbero spegnere le porte USB a seguito di non uso continuo)

Il software Spectra pro è compatibile con gli spettrometri serie 3000 ed è stato testato  con i sistemi operativi a 32/64 bit Windows 7 o inferiori.

ATTENZIONE: Al momento  Windows 8 e windows 10 non accettano i drivers del programma . Il principale problema si riscontra nel fatto che windows 10 richiede solo drivers certificati microsoft. Cosa al momento non ancora rilasciata da Surwit. Sarà ns cura informarVi nel momento in cui l’upgrade sarà disponibile

Come cominciare

Inserire il disco dato in dotazione nel lettore e lanciare il programma di installazione. Selezionare la lingua inglese

Seguire le istruzioni fino  a completamento procedura

Il software  creerà una icona sul desktop .

Set up del modulo ottico e Connessione del software al modulo ottico

Il modulo ottico viene alimentato tramite la porta USB.

Collegare la fibra ottica (facendo attenzione a non piegarla ad angolo retto) rimuovendo i tappi (neri) girandoli in senso antiorario. Rimuovere la protezione di gomma (rossa) dall’unità  spettrometro  ed avvitare uno dei terminali della fibra ottica nel giunto girando in senso orario.

Lo strumento è pronto per l’uso

Lanciare il programma cliccando sulla icona apparsa sul desk top del Vs pc.

Compariranno  la seguenti  schermate (fig. 1) con la lampadina di colore verde se il sistema riconosce come connesso il modulo spettrometro . Se fosse rossa significa che il driver  NON è stato installato o non è stato ancora riconosciuto.

Cliccare su “choose spectrophotometer”

Compare la seguente schermata (fig 2) che indica il riconoscimento del modulo e le caratteristiche del modulo collegato:

Se la pagina qui sopra fosse invece bianca è molto probabile che in fase di installazione del software non sono stati installati i drivers. Vedere qui sotto come procedere manualmente

Installazione manuale guidata  dei drivers

Andare in:  “Pannello di controllo” di Windows  quindi selezionare “hardware e suoni”  poi in “dispositivi e stampanti”

Selezionare “gestione dispositivi” ed aprire la finestra (fig 3)

Se su “spectrometer” compare un triangolo giallo significa che il driver non è stato installato .

Cliccare quindi con il tasto destro su “spectrometer”  ,  selezionare “proprietà” e successivamente “aggiorna driver”

Indirizzare la ricerca del driver nella cartella del CD corrispondente appunto a “drivers” e lanciare la ricerca.

Quindi attendere l’installazione.

Provare a staccare e ricollegare il cavo usb di connessione del modulo spettrometro per vedere se viene effettuato il riconoscimento che, come abbiamo detto in precedenza, prevede l’accensione della spia di colore verde sulla schermata principale (fig 1)

Selezionare uno dei due programmi in dotazione: “Spectra Analysis” o “CIE Analysis”

Per le istruzioni relative si rimanda al manuale cartaceo allegato  in inglese o al file PDF che troverete nel disco in dotazione.

IN CASO DI NECESSITA’

Per qualsiasi informazione scrivere a:

info@fulltech.it

GARANZIA

I prodotti SURWIT sono da noi  commercializzati in Italia in esclusiva e godono di una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. La garanzia è valida per il modulo ottico se usato nel modo opportuno ma non per la fibra ottica che è considerata un consumabile.

La garanzia è franco laboratorio Fulltech in Roma.

Fulltech  previa verifica si riserva di NON  accettare interventi in garanzia se vengono riscontrati segni evidenti di manomissione o di cadute del modulo ottico che ovviamente possono invalidare il corretto funzionamento.

Il prodotto è certificato CE sotto la responsabilità di FULLTECH INSTRUMENTS SRL ,  in qualità di importatore del prodotto, secondo la direttiva 2006/ 95/CE  e EN61010-1.

FULLTECH INSTRUMENT SRL

Sede legale e laboratorio: Via del Fontanile Arenato 200 -00163 Roma

Sede Commerciale e magazzino: Commercity, Via Portuense 1555 – 00148 Roma

www.fulltechinstruments.com

info@fulltech.it

tel +390666152431